核技术利用建设项目

核工业西南物理研究院

新增科研用低能粒子加速器应用项目

环境影响报告表

（公示本）

核工业西南物理研究院

二〇二二年二月

生态环境部监制

| 建设项目名称 |  | 新增科研用低能粒子加速器应用项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 |  | 核工业西南物理研究院 |  |  |  |  |
| 法人代表 |  | 张必祥 | 联系人 | 刘 茗 | 联系电话 | 19130673374 |
| 注册地址 |  | 四川省成都市天府新区湖畔路北段715号 |  |  |  |  |
| 项目建设地点 |  | 成都市双流区黄荆路5号核聚变工程技术研发实验楼一层115实验室 |  |  |  |  |
| 立项审批部门 |  | / |  | 批准文号 | / |  |
| 建设项目总投资(万元) |  | 1000 | 项目环保投资(万元) | 24.2 | 投资比例（环保投资/总投资） | 2.42 |
| 项目性质 |  | R新建 £改建 £扩建 £其它 |  |  | 占地面积(m2) | 180 |
| 应 用 类 型 | 放射源 | £销售 | £Ⅰ类 £Ⅱ类 £Ⅲ类 £Ⅳ类 £Ⅴ类 |  |  |  |
|  |  | £使用 | £Ⅰ类（医疗使用）£Ⅱ类 £Ⅲ类 £Ⅳ类 £Ⅴ类 |  |  |  |
|  | 非密封放射性物质 | £生产 | £制备PET 用放射性药物 |  |  |  |
|  |  | £销售 | / |  |  |  |
|  |  | £使用 | £乙 £丙 |  |  |  |
|  | 射线 装置 | R生产 | RⅡ类 £Ⅲ类 |  |  |  |
|  |  | £销售 | £Ⅱ类 £Ⅲ类 |  |  |  |
|  |  | R使用 | RⅡ类 £Ⅲ类 |  |  |  |
|  | 其他 |  |  |  |  |  |
| 项目概述 一、建设单位简介 核工业西南物理研究院（统一社会信用代码12100000450717252A）建院于二十世纪六十年代中期，隶属中国核工业集团公司，是我国最早从事核聚变能源开发的专业研究院。该院主要科研方向是磁约束受控核聚变，包括等离子体约束、平衡、加热实验与理论研究以及高压大电流、超高真空、强磁场、强流离子源、微波加热、自动控制、复杂信息获取与处理、低温深冷、超导、大型电物理装置设计建造与维护维修、聚变堆工艺与材料等方面的研究。全院现有职工1700余人，其中研究员72人，副研究员及高级工程师155人，中级研究人员434人。 二、项目由来 托卡马克装置在放电过程中，杂质元素（主要是轻元素，如B、C、Si等）将会在等离子体溅射作用下离开第一壁表面，随磁力线循环、输运，最终重新沉积在第一壁表面。弄清杂质循环过程与沉积过程的物理机制，建立壁表面杂质沉积状态与芯部等离子体污染之间的关联，对于控制边缘杂质的输运过程，获得清洁等离子体具有重要意义。为实现这一目标，核工业西南物理研究院拟研发一套基于离子束分析的轻杂质原位检测系统。该系统的主体是一台射频四极场加速器（以下简称“RFQ加速器”），产生0.75MeV质子束或2.25MeV氦离子束辐照样品以满足实验条件要求。 本项目新增1台RFQ加速器用于科学研究，根据《关于发布<射线装置分类>的公告》（环境保护部、国家卫生和计划生育委员会2017年66号），RFQ加速器为Ⅱ类射线装置。根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《中华人民共和国放射性污染防治法》和《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号）的规定和要求，本项目需进行环境影响评价。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年本）》（生态环境部令第16号）规定，本项目属于名录中“五十五、核与辐射”中“172、核技术利用建设项目---生产、使用Ⅱ类射线装置”，应编制环境影响报告表。 为此，核工业西南物理研究院委托四川久远环保安全咨询有限公司承担该项目的环境影响评价工作。环评单位接受委托后，随即组织专业人员开展现场踏勘、资料收集及整理分析等工作，结合工程的具体情况以及辐射危害特征，按照《辐射环境保护管理导则 核技术利用建设项目 环境影响评价文件的内容和格式》（HJ/T10.1-2016）的要求，编制完成了《新增科研用低能粒子加速器应用项目环境影响报告表》。 三、环境影响评价信息公开 为进一步保障公众对环境保护的参与权、知情权和监督权，加强环境影响评价工作的公开、透明，方便公民、法人和其他组织获取环境保护主管部门环境影响评价信息，加大环境影响评价公开力度。依据国家环境保护部颁布的《建设项目环境影响评价政府信息公开指南》（试行）的规定：建设单位在向环境主管部门提交建设项目环境影响评价报告书、表以前，应依法、主动公开建设项目环境影响评价报告书、表的全本信息；各级环境保护主管部门在受理建设项目环境影响报告表后应将主动公开的环境影响评价政府信息，通过本部门政府网站向社会公开受理情况，征求公众意见。 四、项目概况 1、项目名称、建设单位、建设地点及性质 项目名称：新增科研用低能粒子加速器应用项目 建设单位：核工业西南物理研究院 建设地点：成都市双流区黄荆路5号核聚变工程技术研发实验楼一层115实验室 建设性质：新建 投资金额：1000万元 2、建设内容及规模 核工业西南物理研究院拟在成都市双流区黄荆路5号核聚变工程技术研发实验楼一层115实验室自建并使用1台RFQ加速器，产生0.75MeV质子或2.25MeV氦离子辐照样品以开展杂质输运沉积与壁表面成分演变的定量分析研究。辐照样品的材料成分包括氢（1H）、碳（13C）、单晶钨（182W、183W、184W、186W）、高纯铬（52Cr、53Cr、54Cr）、高纯钒（51V）和钒合金（51V、46Ti、47Ti、48Ti、49Ti、50Ti）。RFQ加速器属于Ⅱ类射线装置，为脉冲工作模式，加速质子最大能量为0.75MeV、加速氦离子最大能量为2.25MeV，峰值流强为10mA，占空比为1%，年有效出束时间为5.66小时。 115实验室位于核聚变工程技术研发实验楼一层东北侧，面积180m2，现有墙体结构为玻璃或加气混凝土、顶板为15cm混凝土，已安装有1台直线等离子体装置（非射线装置）。为降低项目运行期间的电离辐射影响，拟针对RFQ加速器设置1套长6.835m×宽2.2m×高2.6m不锈钢屏蔽房，屏蔽房四周侧墙和顶板均采用10mm厚不锈钢；屏蔽门采用宽0.9m×高2.0m不锈钢门，厚度10mm。 3、项目组成及主要环境问题 项目组成及主要的环境问题见表1-1。 表1-1 项目组成及主要的环境问题表 名 称; 建设内容及规模; 可能产生的环境问题. 施工期; 营运期. 主体工程; 核工业西南物理研究院拟在成都市双流区黄荆路5号核聚变工程技术研发实验楼一层115实验室自建并使用1台RFQ加速器，产生0.75MeV质子或2.25MeV氦离子辐照样品以开展杂质输运沉积与壁表面成分演变的定量分析研究。辐照样品的材料成分包括氢（1H）、碳（13C）、单晶钨（182W、183W、184W、186W）、高纯铬（52Cr、53Cr、54Cr）、高纯钒（51V）和钒合金（51V、46Ti、47Ti、48Ti、49Ti、50Ti）。RFQ加速器属于Ⅱ类射线装置，为脉冲工作模式，加速质子最大能量为0.75MeV、加速氦离子最大能量为2.25MeV，峰值流强为10mA，占空比为1%，年有效出束时间为5.66小时。 115实验室位于核聚变工程技术研发实验楼一层东北侧，面积180m2，现有墙体结构为玻璃或加气混凝土、顶板为15cm混凝土，已安装有1台直线等离子体装置（非射线装置）。为降低项目运行期间的电离辐射影响，拟针对RFQ加速器设置1套长6.835m×宽2.2m×高2.6m不锈钢屏蔽房，屏蔽房四周侧墙和顶板均采用10mm厚不锈钢；屏蔽门采用宽0.9m×高2.0m不锈钢门，厚度10mm。; 施工噪声 施工废水 建筑扬尘 建筑废渣; 质子 氦离子 中子 γ射线 感生放射性 臭氧 噪声. 辅助工程; 控制室; 位于115实验室西南侧113房间，面积96m2。; /. 冷却水系统; 冷却水流量100～150L/min，包括温度传感器（用于电极、腔壁、端板、二极模稳定杆、耦合器的温度测量），流量传感器（用于监测腔体进水和出水流量）和压力传感器（用于监测腔体进水和出水压力）。; /. 氢气 系统; 该系统包括氢气瓶安置架和可燃气体检测报警器，氢气瓶放置在屏蔽体外并固定在地面防止气瓶侧倾发生危险；可燃气体检测报警器安装在气瓶上方，如果检测到泄漏的氢气，会即使触发报警。; 环境风险. 公用工程; 依托厂区既有给水、供电等配套设施。; 生活污水 生活垃圾. 办公及 生活设施; 依托厂区其他办公及生活设施. 仓储或 其它; 依托厂区其他设施. 4、射线装置技术参数 RFQ加速器主要技术参数见表1-2。 表1-2 射线装置技术参数表 设备 名称; 数量(台); 主要技术参数; 射线装置种类; 工作场所; 用途. RFQ加速器; 1; 质子束额定能量为0.75MeV或 氦离子束额定能量为2.25MeV， 束流额定强度均为10mA; Ⅱ类; 成都市双流区黄荆路5号核聚变工程技术研发实验楼一层115实验室; 生产 使用. 5、主要原辅材料 主要原辅材料及能耗情况见表1-3。 表1-3 主要原辅材料及能耗情况表 类别; 年用量; 来源; 成分. 原辅材料; 氢气; 40L; 成都新炬化工有限公司旭源气体供应站; H2. 氦气; 40L; 成都新炬化工有限公司旭源气体供应站; He. 碳-13靶; 30个; 热耳科技（上海）有限公司; C. 单晶钨; 3个; 天津博霆光电技术有限公司; W. 高纯铬板; 50片; 中诺新材（北京）科技有限公司; Cr. 高纯钒板; 50片; 中诺新材（北京）科技有限公司; V. 高纯铬靶; 50片; 中诺新材（北京）科技有限公司; Cr. 钒合金靶; 50片; 中诺新材（北京）科技有限公司; V、Ti. 钨靶; 50片; 中诺新材（北京）科技有限公司; W. 能源; 电; 9*104 kW·h/a; 城市电网; /. 水; 200m3/a; 市政给水管网; H2O. 6、劳动定员和工作制度 工作制度：项目辐射工作人员每年工作250天，每天工作8小时，实行白班单班制。 人员配置：本项目涉及2名辐射工作人员，由既有职工调配且均已取得辐射安全培训合格证书。2名工作人员仅操作本项目涉及的RFQ加速器，不参与其他辐射工作场所工作。 根据《关于核技术利用辐射安全与防护培训和考核有关事项的公告》(生态环境部，公告2019年第57号)：“自2020年1月1日起，新从事辐射活动的人员，以及原持有的辐射安全培训合格证书到期的人员，应当通过生态环境部‘核技术利用辐射安全与防护培训平台’(网址:http://fushe.mee.gov.cn)报名并参加考核。2020年1月1日前已取得的原培训合格证书在有效期内继续有效”。辐射工作人员须在生态环境部“核技术利用辐射安全与防护培训平台”报名参加辐射安全与防护相关知识的学习，并参加考核，考核合格后方可上岗，且每5年进行一次再学习和考核。 7、现有公辅设施依托情况 办公设施：本项目辐射工作人员均利用既有办公室作为工作人员办公室。 供水供电：本项目给水、供电等配套设施均由厂区既有给水、供电管路接入。 污水处理：本项目不涉及放射性废水产生及排放，职工生活废水依托厂区已建的预处理池处理《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准后排入市政污水管网。由于本项目不涉及新增工作人员，故现有废水预处理设施满足本项目需求。 五、产业政策符合性 本项目系粒子加速器在科研领域内的运用。根据国家改革和发展委员会第29号令《产业结构调整指导目录（2019）》，本项目属鼓励类第六项“核能”第6条“同位素、加速器及辐照应用技术开发”，符合国家现行产业发展政策。 六、外环境及选址合理性分析 1、外环境关系 （1）厂区外环境关系 核工业西南物理研究院位于成都市双流区黄荆路5号，占地面积54684.34m2。厂区南侧紧邻和贵馨城（居民区），西侧紧邻四川省教育科学研究所，北侧紧邻黄荆路、北侧20m为在建空地，东北侧130m为云克药业，东侧紧邻和贵馨城（居民区）。 （2）项目外环境关系 本项目拟建RFQ加速器位于核工业西南物理研究院核聚变工程技术研发实验楼一层115实验室。根据厂区平面布置图，本项目屏蔽体四周50m范围均在核工业西南物理研究院厂区内。RFQ加速器屏钢房东侧15m为厂区道路、东侧32m为动力厂房；南侧为115实验室直线等离子体装置实验区、南侧31m为厂房，西南侧3.6m为114房间实验室，西侧3.6m为室外空地、西侧80m为厂区围墙，北侧1.6m为室外空地、北侧35m为科技信息中心楼，楼上3.5m为会议室，无地下室。 图1-1 项目外环境关系图 2、选址合理性分析 项目拟建RFQ加速器位于核聚变工程技术研发实验楼一层东北角，所在区域相对独立。项目使用不锈钢屏蔽房对实验期间产生的γ射线和中子进行屏蔽，经屏蔽后对辐射工作人员和公众的照射剂量满足《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）中的剂量限值要求并满足报告表确定的剂量管理约束值的要求。从辐射安全防护角度分析，本项目选址合理。 八、核技术应用现状 1、辐射安全许可证的许可种类和范围 核工业西南物理研究院现持有生态环境部颁发的《辐射安全许可证》（证书编号国环辐证﹝00472﹞），有效期至2023年6月30日，许可种类和范围为使用Ⅴ类放射源；使用Ⅱ类、Ⅲ类射线装置。 2、辐射安全管理现状情况 （1）辐射防护管理机构 为了加强对辐射安全和防护管理工作，核工业西南物理研究院已建立放射性同位素与射线装置安全管理领导小组，组长由副院长刘仲华担任，成员由周俊、苏斌、李永革担任。领导小组办公室设在院安全质量处，由周俊任办公室主任。 （2）辐射安全管理制度建立情况 核工业西南物理研究院已制定《辐射安全和防护管理办法》，该办法内包含放射源/射线装置订购审批、放射性工作人员职业健康及职业照射管理、放射性人员的培训管理、辐射监测管理、放射性同位素库安全管理、射线装置辐射安全管理等内容。 根据《四川省核技术利用辐射安全与防护监督检查大纲》（川环函﹝2016﹞1400号）的相关要求中的相关规定，结合现有《辐射安全和防护管理办法》要求内容，建设单位已建立完善的《辐射安全和防护设施维护维修制度》、《放射源与射线装置台账管理制度》、《辐射工作场所和环境辐射水平监测方案》、《监测仪表使用与校验管理制度》、《辐射工作人员培训制度》、《辐射事故应急预案》。 （3）辐射工作人员培训情况 核工业西南物理研究院现有辐射工作人员均取得了辐射安全与防护培训合格证书。 （4）个人剂量监测情况 建设单位所有辐射工作人员均配有个人剂量计，要求上班期间必须佩戴。单位每季度组织对个人剂量计进行检测，并将检测结果记录存档，建立个人剂量档案。经统计分析，近4个季度工作人员单季度剂量最大值为0.75mSv，低于1.25mSv。 （5）年度评估情况 核工业西南物理研究院按照要求进行了年度评估，编制了《放射性同位素与射线装置安全和防护状况年度评估报告（2021年度）》，并在网络系统中向生态环境主管部门进行了提交。 3、与项目有关原有环境问题 本项目拟在核聚变工程技术研发实验楼一层115实验室自建并使用1台RFQ加速器，该房间现使用1台直线等离子装置，不涉及环境遗留问题。 |

# 表1 项目基本情况

# 表2 放射源

| 序号 | 核素名称 | 总活度（Bq）/ 活度（Bq）×枚数 | 类别 | 活动种类 | 用途 | 使用场所 | 贮存方式与地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| / | / | / | / | / | / | / | / | / |

注：放射源包括放射性中子源，对其要说明是何种核素以及产生的中子流强度（n/s）。

# 表3 非密封放射性物质

| 序 号 | 核素 名称 | 理化 性质 | 活动 种类 | 实际日最大 操作量（Bq） | 日等效最大 操作量（Bq） | 年最大用量 （Bq） | 用途 | 操作方式 | 使用场所 | 贮存方式与地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |

注：日等效最大操作量和操作方式见《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB 18871-2002）。

# 表4 射线装置

（一）加速器：包括医用、工农业、科研、教学等用途的各种类型加速器

| 序号 | 名称 | 类别 | 数量 | 型号 | 加速 粒子 | 最大能量 | 额定电流 | 用途 | 工作场所 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | RFQ加速器 | Ⅱ | 1 | / | 质子 | 0.75MeV | 10mA | 科研 | 核聚变工程技术研发实验楼一层115实验室 | 新增 |
|  |  |  |  |  | 氦离子 | 2.25MeV |  |  |  |  |

（二）X射线机，包括工业探伤、医用诊断和治疗（含X射线CT诊断）、分析仪器等

| 序号 | 名称 | 类别 | 数量 | 型号 | 最大管电压（kV） | 最大管电流（mA） | 用途 | 工作场所 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |

(三)中子发生器，包括中子管，但不包括放射性中子源

| 序号 | 名称 | 类 别 | 数量 | 型号 | 最大管电 压（kV） | 最大靶电 流（μA） | 中子强 度(n/s) | 用途 | 工作场所 | 氚靶情况 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 活度（Bq） | 贮存方式 | 数量 |  |
| / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |

# 表5 废弃物（重点是放射性废弃物）

| 名称 | 状态 | 核素名称 | 活度 | 月排放量 | 年排放 总量 | 排放口浓度 | 暂存情况 | 最终去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.常规废弃物排放浓度，对于液态单位为mg/L，固体为mg/kg，气态为mg/m3；年排放总量用kg。

2．含有放射性的废物要注明，其排放浓度、年排放总量分别用比活度（Bq/L或Bq/kg或Bq/m3）和活度（Bq）。

# 表6 评价依据

| 法规 文件 | （1）《中华人民共和国环境保护法》（修订本），2015年1月1日起实施； （2）《中华人民共和国环境影响评价法》（修订本），2018年12月29日起实施； （3）《中华人民共和国放射性污染防治法》（2003年10月1日施行）； （4）《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》（2019年3月2日修订）； （5）《建设项目环境保护管理条例》（国务院第682号令）； （6）《四川省辐射污染防治条例》（2016年3月29日四川省十二届人大常务委员会第63号公告公布实施）； （7）《放射性同位素与射线装置安全和防护管理办法》（2011年4月18日环境保护部18号令公布实施）； （8）《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）（中华人民共和国生态环境部第16号令）； （9）《放射性同位素与射线装置安全许可管理办法》（国家环境保护总局令第31号）； （10）《关于发布<射线装置分类>的公告》（环境保护部、国家卫生和计划生育委员会2017年第66号公告公布实施）。 |
| --- | --- |
| 技术 标准 | （1）《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）； （2）《辐射环境保护管理导则 核技术利用建设项目 环境影响评价文件的内容和格式》（HJ10.1-2016）； （3）《职业性外照射个人监测规范》（GBZ128-2019）； （4）《环境γ辐射剂量率测量技术规范》（HJ1157-2021）； （5）《辐射环境监测技术规范》（HJ61-2021）； （6）《粒子加速器辐射防护规定》（GB5172-1985）。 |
| 其他 | （1）《环境保护部辐射安全与防护监督检查技术程序》（第三版）； （2）《关于印发<四川省核技术利用辐射安全监督检查大纲（2016）>的通知》（川环函[2016]1400号）； （3）《关于印发<四川省生态环境厅（四川省核安全管理局）辐射事故应急预案（2020 版）>的通知》（川环发[2020]2 号）； （4）《辐射防护手册》（第一分册—辐射源与屏蔽，原子能出版社，1987）。 |

# 表7 保护目标与评价标准

评价范围 本项目为生产及使用Ⅱ类射线装置，且射线装置所在场所有实体边界，根据《辐射环境保护管理导则 核技术利用建设项目 环境影响评价文件的内容和格式》（HJ10.1-2016）的有关规定，本项目评价范围确定为不锈钢屏蔽房外50m范围内区域，均在核工业西南物理研究院厂区内。

保护目标 根据项目周围的外环境关系，确定本项目主要环境保护目标为项目辐射工作人员以及与相邻工作厂区人员。本项目重点关注的环境保护目标见表7-1所示。 表7-1 项目主要环境保护目标 保护名单; 人数（人）; 位置; 距离真空靶室最近距离. 水平（m）; 垂直（m）. 职业; 控制室; 2; 西南侧; 10; 0. 公众; 114实验室工作人员; 2; 西侧; 5.1; 0. 东侧动力厂房工作人员; 20; 东侧; 34; 0. 南侧厂房工作人员; 20; 南侧; 32; 0. 科研信息中心; 100; 北侧; 41; 0. 会议室人员; 5; 楼上; 0; 3.5.

评价标准 1、环境质量标准 （1）环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准； （2）地表水执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类标准； （3）声环境执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)中2类功能区标准。 2、污染物排放标准 （1）废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级排放标准； （2）废水排入设置有二级污水处理厂的城镇排水系统的污水，执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准； （3）噪声：施工期《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）；运营期执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类功能区标准。 （4）固体废物：一般工业固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及原环保部公告【2013】第36号修改单。 3、电离辐射标准 （1）电离辐射剂量 根据《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）附录B剂量限值： 职业剂量限值：应对任何工作人员的职业水平进行控制，使之不超过下述限值：①由审管部门决定的连续5年的平均有效剂量（但不可作任何追溯性平均），20mSv；②任何一年中的有效剂量，50mSv。 公众剂量限值：实践使公众中有关关键人群组的成员所受到的平均剂量估计值不应超过下述限值：①年有效剂量，1mSv；②特殊情况下，如果5个连续年的年平均剂量不超过 1mSv，则某一单一年份的有效剂量可提高到5mSv。 综上，按照辐射防护最优化的原则，确定本项目剂量管理约束值如下表。 表7-2 项目剂量管理约束值 管理类别; 剂量管理约束值. 辐射剂量控制水平; 职业; 年有效剂量≤5mSv/a。. 公众; 年有效剂量≤0.1mSv/a。. 注：辐射工作人员年有效剂量按GB18871中规定限值的1/4执行；参考GB18871中“11.4.3.2剂量约束值通常应在公众照射剂量限值10%~30%的范围之内”的规定，结合本项目特点及辐射防护最优化原则，项目公众年有效剂量按GB18871中规定限值的10%执行。. （2）场所防护要求 参照《电子加速器辐照装置辐射安全和防护》（HJ979-2018）第4.2.2条“电子加速器辐照装置外人员可达区域屏蔽体外表面30cm处及以外区域周围剂量当量率不能超过2.5μSv/h”。本次评价确定不锈钢屏蔽房四周墙体和顶板外表面30cm处剂量当量率≤2.5μSv/h。

# 表8 环境质量和辐射现状

环境质量和辐射现状 一、场所现状 本项目位于成都市双流区黄荆路5号核聚变工程技术研发实验楼一层115实验室，根据现场踏勘，项目所在楼栋已建成，拟建地周围评价范围内没有其他电离辐射源，周围辐射环境趋于一致。 二、监测对象、监测因子和监测点位 本项目为新增1台RFQ加速器，主要的污染因子为电离辐射，对环境空气、地表水及地下水影响较小，因此本次评价没有对区域环境空气质量、地表水和地下水环境质量进行监测评价，重点对评价区域开展了辐射环境现状监测评价。为掌握项目拟建地辐射水平，受建设单位委托，四川久测环境技术有限公司于2021年10月14日对项目拟建地辐射环境进行了监测，本次为辐射环境本底监测。 三、监测方法和仪器 使用的监测仪器和方法见表8-1。 表8-1 监测方法及监测仪器一览表 监测因子; 监测 方法; 监测方法; 监测仪器. X-γ辐射剂量率; 现场 监测; 《环境γ辐射剂量率测量技术规范》（HJ 1157-2021） 《辐射环境监测技术规范》（HJ61-2021）; 仪器名称：多功能辐射测量仪 仪器型号：FH40G-X 仪器编号：SCJC-JL-0221 探头型号：FHZ672E-10 检定证书编号：检定字第2021-71号 检定单位：四川省核工业辐射测试防护设备计量检定站 检定日期：2021年06月30日 有效日期：2022年06月29日. 中子剂量率; 现场 监测; 《辐射防护仪器中子周围剂量当量（率）仪》（GB/T14318-2019） 《辐射环境监测技术规范》（HJ61-2021）; 仪器名称：多功能辐射测量仪 仪器型号：FH40G-X 仪器编号：41342 探头型号：FHT762H*10 检定证书编号：检定字第2021-71号 检定单位：中国辐射防护研究院放射性计量站 检定日期：2021年08月13日 有效日期：2022年08月12日. 四、质量保证 本次监测单位为四川久测环境技术有限公司，具有中国国家认证认可监督管理委员会核发的资质认定计量认证证书（证书号202312050203）、质量管理体系认证及环境管理体系认证，并在允许范围内开展监测工作和出具有效的监测报告，保证了监测工作的合法性和有效性。具体质量保证措施如下： （1）合理布设监测点位，保证各监测点位布设的科学性和可比性； （2）监测方法采用国家有关部门颁布的标准，监测人员经考核并持有合格证书上岗； （3）监测仪器按规定定期经计量部门检定，检定合格后方可使用； （4）监测仪器经常参加国内各实验室间的比对，确保监测数据的准确性和可比性； （5）每次测量前、后均检查仪器的工作状态是否良好； （6）由专业人员按操作规程操作仪器，并做好记录； （7）监测报告实行三级审核制度，经过校对、校核，最后由技术负责人审定。 五、监测结果与评价 本项目监测结果见表8-2和表8-3。 表8-2 项目拟建地及周围X-γ辐射剂量率监测结果 编号; 测量点位置; X-γ辐射剂量率（nSv/h）; 标准差（nSv/h）; 备 注. 1; 115实验大厅内（拟建场址）; 78.6; 1.3; /. 2; 113控制室内; 92.2; 0.7; /. 3; 114实验室内; 89.0; 0.8; /. 4; 2楼会议室（拟建场址正上方）; 87.5; 1.8; /. 5; 停车场; 69.6; 0.5; /. 6; 实验楼外空地; 82.7; 1.8; /. 表8-2 项目拟建地及周围中子剂量率监测结果 编号; 测量点位置; 中子剂量当量率（nSv/h）; 备 注. 1; 115实验大厅内（拟建场址）; 未检出; /. 2; 113控制室内; 未检出; /. 3; 114实验室内; 未检出; /. 4; 2楼会议室（拟建场址正上方）; 未检出; /. 5; 停车场; 未检出; /. 6; 实验楼外空地; 未检出; /. 根据《环境γ辐射剂量率测量技术规范》(HJ 1157-2021)，环境γ辐射剂量率测量结果按照下式计算： ...................................................................（式8-1） 式中： ——测点处环境γ辐射空气吸收剂量率值，Gy/h； k1 ——仪器检定/校准因子，取0.97； k2 ——仪器无检验源，该值取1； ——仪器测量读数值均值，使用137Cs作为检定参考辐射源，换算系数取1.20 Sv/Gy； k3 ——建筑物对宇宙射线的屏蔽修正因子，楼房取 0.8，平房取 0.9，原野、道路取 1； ——测点处宇宙射线响应值（评价不考虑），Gy/h。 由表8-2可知，项目拟建场址周围环境X-γ辐射剂量率监测值为69.6~92.2nSv/h，经修正后环境γ辐射空气吸收剂量率为56.3~74.5nGy/h，与四川省生态环境厅《2020年四川省生态环境状况公报》中全省环境电离辐射水平（≤130nGy/h）基本一致，属于当地正常天然本底辐射水平。 由表8-3分析可知，项目区域中子剂量率低于仪器检测下限，属正常环境本底水平。

# 表9 项目工程分析与源项

工程设备和工艺分析 一、 施工期 本项目施工期主要是对已有建筑物内部进行防护改造和装饰施工、设备安装，最后进行竣工验收，施工期工艺流程及产污环节如下： 图9-1 施工期工艺流程及产污环节图 1、土建、装饰施工产污环节分析 （1）扬尘 由于本项目施工期工程量较小，主要为防护安装和装修装饰，故产生扬尘量较小。建设单位应加强施工场地管理，施工采取湿法作业，尽量降低建筑粉尘对周围环境的影响，现场堆积建筑原料或建筑垃圾应采取遮盖措施，避免风力扬尘。 （2）噪声 施工期噪声包括各类机械、运输车辆的噪声以及土建施工产生的噪声，由于施工范围小，施工噪声对周围环境的影响较小。施工设备应考虑选择低噪音设备，夜间和午休时段禁止施工等措施。 （3）废水 施工期产生的废水主要为施工人员的生活污水，生活污水产量较小，依托厂区现有污水处理设施处理后纳入市政污水管网。 （4）固体废物 装修过程中产生的装修垃圾和施工人员产生的生活垃圾可依托市政垃圾收运系统收集处理。 2、设备安装调试产污环节分析 RFQ加速器调试由建设单位进行操作，在调试阶段应加强辐射防护管理，在此过程中应保证各屏蔽体屏蔽到位，醒目位置设立辐射警示标志，禁止无关人员靠近。人员离开时不锈钢屏蔽房和控制室需上锁并派人看守。 二、 营运期工艺分析 1、实验原理 通过ECR离子源产生40keV的质子束或氦离子束，经低能束线传输，匹配注入到RFQ加速腔中进行加速，最终在加速腔出口获得能量为0.75MeV/峰值流强为10mA的质子束或能量为2.25MeV/峰值流强为10mA的氦离子束。在材料上预先注入沉积杂质的示踪元素，利用离子束原位分析技术表征示踪元素的浓度，并针对不同区域进行分析来帮助了解杂质的输运沉积行为；利用高时空分辨的光谱等诊断系统，对杂质分布进行测量，通过分析杂质在等离子体中的输运，特别是在等离子体边缘区域的输运行为，探索出如何对杂质进行有效控制的新方法。 2、设备介绍 RFQ加速器是一种结构紧凑的强流低能粒子直线加速器。它的最大特点是用单一的射频电场巧妙地实现束流的纵向、横向匹配以及加速与聚焦等作用。高效率、高质量地将几十毫安甚至几百毫安的直流离子束从几十或几千电子伏加速至几个兆电子伏每核子，可直接在离子源后使用。 实验装置主体搭建完毕后，现场装置图9-2所示，主要包括电子回旋共振离子源(ECR ion source)、低能传输线系统、RFQ加速腔和真空靶室组成。 图9-2 实验装置布局图 该装置的束流工艺流程为：ECR离子源产生并引出质子束或氦离子束，引出能量为40keV；接着，低能传输线系统将引出的粒子输运至RFQ加速腔；最后，RFQ加速腔将质子束从40keV加速至0.75MeV并引至真空靶室用于辐照实验样品，或将氦离子40keV加速至0.75MeV并引至真空靶室用于辐照实验样品。 （1）ECR离子源 ECR离子源主要作用是产生40keV的质子束流，由微波发生系统（功率200-300W、频率2.45GHz）、放电室（不锈钢外壳）、供气系统（由氢气瓶供气）、水冷组件（用于间接冷却放电室、去离子水流量5L/min）、引出系统（电压40kV）等组成。 图9-3 离子源结构示意图 ECR离子源工艺原理为：微波发生系统产生的微波通过输入窗(由陶瓷或石英制成)经波导耦合进入放电室，在窗上表面的永磁系统产生的高强磁场作用下，放电室内的气体分子的外层电子做回旋运动。当微波频率与电子在磁场中的回旋频率相等时则发生共振，运动电子能从微波中不断地、有效地接受能量提高电子能量（最大10eV），使放电室内氢气电离。 - 表9-1 ECR离子源技术指标 参数; 设计指标. 离子种类; H+或He3+. 引出束流能量; 40keV. 离子源引出束流强度; ≥15mA. 工作频率; 2.45GHz. NRMS横向束流发射度; ≤0.20πmm.mrad. 脉冲宽度; 1ms-DC. 重复频率; 1～200Hz. Twiss 参数LEBT出口; α=0.75，β=4.25cm/rad. 可靠性; ≥12hrs. （2）低能传输线系统 低能传输线系统由两个螺线管(Solenoid)、一个光阑(Diaphragm)、一个法拉第杯(Faraday cup，晕半径40mm)、一个斩束器(Chopper)等组成。螺线管用于形成磁场约束质子束流走向和轨迹；光阑为准直器；法拉第杯用于测量带电粒子入射强度；斩束器用于将质子源产生的长脉冲束流中的大部分踢开，留下100ns或更短的粒子束脉冲注入后加速结构。 图9-4 离子源及低能输运线布局图 （3）RFQ加速腔 RFQ加速腔可以看成是由静电四极透镜演变而来，静电四极透镜之间仅可以形成对束流有横向聚焦作用的四极电场，而没有纵向加速电场Ez，因此不能实现粒子的加速。当电极带有波浪形调制时，则在纵向出现了使粒子加速的电场分量Ez，如下图所示，从而实现粒子的加速。在调制电极中，电极极面到束轴的最小距离为孔径a，最大距离为ma，m称为电极调制大小，调制周期的长度为βλ（β为粒子的相对论速度、λ为射频波长）。每个调制周期包含两个单元长度，相邻两个单元的轴向电场方向相反。粒子在射频电场中传输时，每经过βλ/2长度时则电场变换一次方向，使粒子始终处于加速电场，实现连续同步加速，这样的交变四极电场就同时实现了对粒子横向聚焦和纵向加速的作用。 图9-5 RFQ加速腔原理示意图 图9-6 RFQ加速腔三维装配图 3、工艺流程简述 实验时，首先将样品放入真空腔内；实验人员对不锈钢屏蔽房和115实验室进行巡查清场并关闭115实验室的进出门；在控制室内通过终端系统开启加速器真空系统和冷却水循环系统，待相关参数稳定后开启束流出束；束流打靶2小时候关闭束流加速系统，并通过检测系统对打靶后的样品进行原位检测；实验结束后关闭真空待真空腔恢复大气压后取出样品。 图9-7 项目营运期工艺流产及产污环节图 由表9-7可知，项目营运期间主要源项为质子或氦离子、中子、γ射线和感生放射性。 4、运行工况 RFQ加速器属于Ⅱ类射线装置，为脉冲工作模式，加速质子最大能量为0.75MeV、加速氦离子最大能量为2.25MeV，峰值流强为10mA，占空比为1%，年总计出束时间为566小时，年有效出束时间为5.66小时。靶样品状况及打靶时间见表9-2。 表9-2 实验打靶样品情况和出束时间表 靶名称; 靶尺寸; 靶密度（g/cm3）; 单靶重量 （g）; 年用靶数; 单靶出束时间（h）; 年出束时间（h）. 碳-13靶; 10mm×10mm×4mm; 2.26; 0.678; 30; 2; 60. 单晶钨靶; 10mm×10mm×4mm; 19.35; 5.805; 3; 2; 6. 高纯铬板; 10mm×10mm×4mm; 7.19; 2.157; 50; 2; 100. 高纯钒板; 10mm×10mm×4mm; 6.11; 1.833; 50; 2; 100. 高纯铬靶; 10mm×10mm×4mm; 7.19; 2.157; 50; 2; 100. 钒合金靶; 10mm×10mm×4mm; 3.4; 1.02; 50; 2; 100. 钨靶; 10mm×10mm×4mm; 19.35; 5.805; 50; 2; 100. 注：①质子打靶和氦离子打靶不会同时进行；②氦离子束不打碳-13靶。

污染源项描述 一、电离辐射 1、质子、氦离子、中子、γ射线 装置产生的辐射包括初级辐射和次级辐射。质子束初级辐射最大能量0.75MeV，其在铁中的射程为2.23×10-3mm，远小于束流管和真空靶室的壁厚（8mm），不会泄露到环境中。次级辐射来源于质子与物质的相互作用（打靶），每一个打靶点即是一个次级辐射源。束流在加速器前级中的损失较小且能量低（≤40keV），绝大部分损失在辐照样品上。 表9-3给出了实验中辐照样品的材料成分及与质子束流的核反应信息（数据来源于MCNP4C-ENDF60库）。 表9-4给出了实验中辐照样品的材料成分及与氦离子束流的核反应信息（数据来源于MCNP4C-ENDF60库）。 表9-3 辐照样品与质子束流的核反应信息 名称; 材料成分; （p,n）阈值/MeV; （p,γ）阈值/MeV; 0.75MeV（p,n） 截面/barns; 0.75MeV（p,γ）截面/barns. 核素; 份额. 氢气; H-1; 1; 270; \; 0; 0. 碳13; C-13; 1; 3.3; 0; 0; 2.5e-5. 单晶钨; W-182; 0.26; 3.6; 0; 0; 5.5e-12. W-183; 0.14; 1.35; 0; 0; 1.4e-12. W-184; 0.3; 2.3; 0; 0; 5.3e-12. W-186; 0.28; 1.38; 0; 0; 5.7e-6. 高纯铬; Cr-52; 0.84; 5.7; 0; 0; 1.1e-4. Cr-53; 0.09; 1.41; 0; 0; 2.9e-5. Cr-54; 0.02; 2.2; 0; 0; 3.3e-4. 高纯钒; V-51; 1; 1.6; 0; 0; 6.1e-5. 钒合金; V-51; ＞0.95; 1.6; 0; 0; 6.1e-5. Ti-46; ＜0.05; 8.1; 0; 0; 2.9e-5. Ti-47; ＜0.05; 3.8; 0; 0; 1.6e-4. Ti-48; ＜0.05; 4.9; 0; 0; 2.1e-4. Ti-49; ＜0.05; 1.42; 0; 0; 5.9e-5. Ti-50; ＜0.05; 3.1; 0; 0; 2.4e-4. 表9-4 辐照样品与氦离子束流的核反应信息 名称; 材料成分; （He,n）阈值/MeV; （He,γ）阈值/MeV; 2.25MeV（He,n）截面/barns; 2.25MeV（He,γ）截面/barns. 核素; 份额. 氢气; H-1; 1; 58; 12; 0; 0. 单晶钨; W-182; 0.26; 0; 0; ＜1.2e-19; ＜1e-20. W-183; 0.14; 0; 0; ＜1e-20; ＜1e-20. W-184; 0.3; 0; 0; ＜1.2e-19; ＜1e-20. W-186; 0.28; 0; 0; ＜1.2e-19; ＜1e-20. 高纯铬; Cr-52; 0.84; 0; 0; ＜1.4e-12; ＜1.6e-15. Cr-53; 0.09; 0; 0; ＜1.4e-12; ＜8e-16. Cr-54; 0.02; 0; 0; ＜1.8e-12; ＜4.8e-16. 高纯钒; V-51; 1; 0; 0; ＜6e-12; ＜2.7e-15. 钒合金; V-51; ＞0.95; 0; 0; ＜6e-12; ＜2.7e-15. Ti-46; ＜0.05; 8.1; 0; ＜5e-12; ＜1.2e-14. Ti-47; ＜0.05; 3.8; 0; ＜1.3e-11; ＜2e-14. Ti-48; ＜0.05; 4.9; 0; ＜3e-11; ＜9e-15. Ti-49; ＜0.05; 1.42; 0; ＜2.5e-11; ＜1.3e-14. Ti-50; ＜0.05; 3.1; 0; ＜4.6e-11; ＜6.5e-15. 通过截面数据，按公式 即可算出中、光子产额。式中：Φ为粒子通量；N为靶材原子密度；σi为核素i的截面数据；fi为核素i的份额。出射光子最大能量为核反应Q值加入射粒子质心系能量，出射中子能量通过MCNPX模拟得到。表9-5给出了打靶产生的最大次级中光子数据。 表9-5 打靶产生的最大次级中子或光子数据 次级粒子; 产额/每一个质子; 最大能量. 中子; 1.4E-16; 30keV. 光子; 1.06E-08; 8.07 MeV. 2、废气 RFQ加速器腔体采用无氧铜结构，腔体内为真空状态，因此不涉及放射性废气产生。 3、固体废物 由表9-3可知，质子打靶室能量较低，低于（p,n）阈值。由表9-4可知，（He,n）截面最大的核素Ti-50，为4.6×10-11靶。本项目RFQ单次打靶时间为2小时，考虑占空比后的有效打靶时间为1.2min，时间短。因此，打靶后的样品活化影响可忽略。 二、非电离辐射 1、生活污水 项目共有工作人员2人，年工作时间为250天，用水量按100L/人·d计算，生活用水量约0.2m3/d（50m3/a），生活污水按用水量的80%计，则生活污水排放量为0.16m3/d（40m3/a）。 2、生活垃圾 项目定员2人，年工作时间为250天，按每人每天产生生活垃圾0.5kg计算，项目建成营运后生活垃圾产生量为0.25t/a。 3、噪声 本项目营运期间噪声源包括水冷机组外机和真空泵等，噪声源强在60～70dB（A）之间，项目主要产噪设备声级值及治理措施见表9-6 表9-6 项目噪声产生及治理情况 单位：dB(A) 噪声源; 位置; 数量; 源强; 污染源降噪防治措施; 降噪后. 水冷机组外机; 115实验室东侧水冷机房; 1台; 60dB(A); 采用低噪设备、建筑隔声; 50dB(A). 真空泵; 115实验室; 1台; 70dB(A); 采用低噪设备、建筑隔声; 60dB(A).

# 表10 辐射安全与防护

项目安全设施 一、工作场所平面布置合理性分析 本项目拟建RFQ加速器位于核工业西南物理研究院核聚变工程技术研发实验楼一层115实验室内，设备外围安装有1套钢屏蔽房。屏蔽体东侧为绿化带、东侧15m为厂区道路；南侧为115实验室直线等离子体装置实验区，西南侧3.6m为114房间实验室，西侧3.6m为室外空地，北侧1.6m为室外空地，楼上3.5m为会议室，无地下室。 结合现场勘察可知，本项目拟建RFQ加速器实验期间中产生的γ射线和中子经实体屏蔽防护后对周围环境的辐射影响是可以接受的。总体来看，项目平面布置既能满足实验需要，又便于进行分区管理和辐射防护，从辐射安全防护的角度分析，其总平布置是合理的。 二、工作区域管理 1、分区依据和原则 为了便于加强管理，切实做好辐射安全防范和管理工作，项目应当按照《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）6.4条要求，在辐射工作场所内划出控制区和监督区。 控制区：在正常工作情况下控制正常照射或防止污染扩散以及在一定程度上预防或限制潜在照射，要求有专门防护手段和安全措施的限定区域。在控制区的进出口及其他适当位置处设立醒目的警告标志并给出相应的辐射水平和污染水平指示。运用行政管理程序如进入控制区的工作许可证和实体屏蔽限制进出控制区。放射性工作区应与非放射性工作区隔开。 监督区：未被确定为控制区，正常情况下不需要采取专门防护手段或安全措施，但要不断检查其职业照射状况的区域。在监督区入口处的合适位置张贴辐射危险警示标识；并定期检查工作状况，确认是否需要防护措施和安全条件，或是否需要更改监督区的边界。 2、项目控制区和监督区划分 本项目控制区和监督区划分见表10-1和图10-1。 表10-1 项目“两区”划分与管理 控制区; 监督区. “两区”划分范围; 115实验室; 113控制室和114实验室. 辐射防护措施; 对控制区进行严格控制，在出束打靶过程中严禁任何人员进入控制区内，且控制区边界外应有明确的标识。; 监督区为工作人员操作设备时的工作场所，非相关人员也限制进入，避免对设备进行误操作。. 3、控制区和监督区防护手段与安全措施 （1）控制区 ①控制区进出口处设立醒目的警告标志（图10-1右侧标识）； 图10-1 电离辐射标志和电离辐射警告标志图 ②制定职业防护与安全管理措施，包括适用于控制区的规则和程序； ③运用行政管理程序（如进入控制区的工作许可制度）和实体屏障（包括门锁）限制进出控制区； ④定期审查控制区的实际状况，以确保是否有必要改变该区的防护手段、安全措施。 （2）监督区 ①以黄线警示监督区为边界； ②在监督区的入口处的适当地点设立表明监督区的标牌； ③定期检查该区的条件，以确定是否需要采取防护措施和做出安全规定，或是否需要更改监督区的边界。 建设单位应严格按照《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）的要求，结合单位实际情况，加强控制区和监督区的监管。 二、辐射安全及防护措施 1、设备固有安全性 （1）在RFQ加速器出束前，会对真空度、冷却水流量等进行测量，如果实测值达不到预设值，此时系统将无法开启离子源。 （2）RFQ加速器运行时，系统实时监控冷却水系统水压、水温和水流量等，若出现异常，系统将立刻关闭离子源电源，从而停止出束。 （3）RFQ加速器用户操作控制界面设有密码，只有被专门授权许可的操作人员才能实现回旋加速器的开机操作。 2、工程屏蔽措施 真空靶室壳体为304不锈钢，厚度8mm。拟针对RFQ加速器设置1套长6.835m×宽2.2m×高2.6m不锈钢屏蔽房，屏蔽房四周侧墙和顶板均采用10mm厚不锈钢；屏蔽门采用宽0.9m×高2.0m钢门，厚度10mm。 3、安全装置 （1）工作状态指示灯：115实验室门口设置1个工作状态指示灯。工作状态指示灯与高压电源联锁。未开机出束时显示绿色“停机状态”，黄色“运维状态”，出束时显示红色“出束状态”等功能。 （2）门机联锁：115实验室进出门（走廊进出门）、不锈钢屏蔽房屏蔽门与微波机电源联锁，如门关闭不到位，微波机电源不能开启；如有人在“出束状态”打开进出门，设备紧急停止。 （3）紧急止动装置：在115实验室设置1个紧急止动按钮（有中文标识），且相互串联，按下按钮，微波机电源立即被切断并停止出束。 （4）视频监控系统：不锈钢屏蔽房内设有1个监控摄像头、115实验室设置2个监控摄像头，可以看到不锈钢屏蔽房和115实验室内情况。 （5）准备出束声光提示：在开机出束前，不锈钢屏蔽房外将启动声光提示装置，提醒人员撤离。 （6）警告标志：不锈钢屏蔽房和115实验室的进出门外醒目处张贴“当心电离辐射”警告标志。 4、距离防护 本项目严格按照控制区和监督区划分实行“两区”管理，对控制区进行严格控制，在出束实验过程中严禁任何人员进入控制区内，且控制区边界外应有明确的标识，设置红色的“禁止进入电离辐射区”字样的警告标志。 5、时间防护 在满足试验要求的前提下，在每次使用射线装置进行实验前，根据实验要求选择合理可行尽量低的射线照射参数，以及尽量短的曝光时间，减少工作人员和相关公众的受照射时间。 6、符合性分析 根据《环保部监测安全与防护监督检查技术程序》相关要求，将本项目的设施、措施进行对照分析，具体情况见表10-2。 表10-2 本项目辐射安全防护设施对照分析表 项目; 具体要求; 本项目实际情况. 场所设施; 厅内为控制区; 115实验室为控制区. 入口电离辐射警示标志; 屏蔽钢房和115实验室门外设置电离辐射警示标志. 入口加速器工作状态显示; 115实验室门口设置1个工作状态指示灯. 大厅门联锁钥匙开关; 不锈钢屏蔽房和115实验室进出门设置钥匙开关. 电视监控系统; 不锈钢屏蔽房内设有1个监控摄像头、115实验室设置2个监控摄像头，可以看到不锈钢屏蔽房和115实验室内情况. 门内紧急开门按钮（指示、说明）; 不锈钢屏蔽房外的紧急止动按钮安装在进出门旁，高度为距离地面1.2m. 安全联锁; 控制台和大厅门同一把钥匙; 控制台和大厅门同一把钥匙. 门与束流控制联锁 门与加速器高压触发联锁; 115实验室的进出门、不锈钢屏蔽房屏蔽门与微波机电源、RFQ加速器射频电源联锁. 灯光和声音报警与加速器准备出束状态联锁; 工作状态指示灯与微波机电源联锁. 束流阻挡器位置与束流联锁; 因束流均在真空腔或管内，未设置束流阻挡器。. 靶厅门与束流阻挡器位置联锁; 因束流均在真空腔或管内，未设置靶室与束流阻挡器位置联锁。. 联锁触动停机后须 人工复位才能重启加速器; 已设计. 控制区内有清场巡更系统; /. 控制台上有复位确认按钮; 控制台设置有复位确认按钮. 紧急停机装置; 紧急停机按钮; 已设计. 按钮位置醒目及说明指示; 已设计. 厅内有紧急停机按钮自锁及复位; 已设计. 控制台有紧急停机按钮; 已设计. 监测 设备; 控制区内固定式辐射剂量监测仪; 已配备. 个人剂量报警仪; 已配备. γ和X射线个人剂量计; 已配备. 便携式γ和X射线剂量测量仪; 已配备. 其他; 强活化部件表面标有电离辐射警告标志并有专门的存放地点; 不涉及强活化部件。. 灭火器材; 已配备. 由表10-2可知，本项目拟配置的辐射安全防护措施满足《环保部监测安全与防护监督检查技术程序》相关要求。

三废的治理 1、废水处理措施 工作人员生活污水产生量约0.16m3/d。生活污水经污水经厂区内化粪池预处理后排入城市污水处理厂，不会对当地水质产生明显影响。 2、固体废物处理措施 辐射工作人员产生的生活垃圾为1kg/d，经收集后，由环卫部门统一清运。另外，打靶后的样品将存放于定制的10mm铅当量箱体中。 3、噪声防治 本项目营运期间噪声源包括水冷机组外机和真空泵等，噪声源强在60～70dB（A）之间，项目主要产噪设备声级值及治理措施见表10-3。 表10-3 项目噪声产生及治理情况 单位：dB(A) 噪声源; 位置; 数量; 源强; 污染源降噪防治措施; 降噪后. 水冷机组外机; 115实验室东侧水冷机房; 1台; 60dB(A); 采用低噪设备、建筑隔声; 50dB(A). 真空泵; 115实验室; 1台; 70dB(A); 采用低噪设备、建筑隔声; 60dB(A). 项目拟建钢屏蔽房最近边界（西侧）距离为80m且仅昼间运行，噪声经采取选用低噪设备、建筑隔声和距离衰减后可确保厂界达标。 4、射线装置报废处理 根据《四川省辐射污染防治条例》，“射线装置在报废处置时，使用单位应当对射线装置内的高压射线管进行拆解和去功能化”。 按照国务院449号令《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》第33条要求，报废的射线装置应实施退役。在射线装置退役后应及时在全国核技术利用辐射安全申报系统（网址：http://rr.mee.gov.cn）上对信息进行更新，并到发证机关更换辐射安全许可证。 5、环保投资估算 本项目总投资1000万元，环保投资24.2万元，占总投资的2.42%。项目环保投资估算见表10-4。 表10-4 辐射安全防护和环保设施(措施)投资一览表 类别; 环保设施/措施; 数量; 投资金额 （万元）; 备注. 铅房; 屏蔽措施; 拟针对RFQ加速器设置1套长6.835m×宽2.2m×高2.6m不锈钢屏蔽房，屏蔽房四周侧墙和顶板均采用10mm厚不锈钢；屏蔽门采用宽0.9m×高2.0m钢门，厚度10mm。; 1座; 10.0; 新增. 安全装置; 门机联锁装置; 2套; 1.5; 新增. 门灯联锁装置; 1套; 1.0; 新增. 准备出束声光提示; 1套; 0.1; 新增. 紧急止动装置（有中文标识）; 3个; 0.1; 新增. 监控摄像系统; 1套; 2.0; 新增. 工作状态指示灯; 1个; 0.2; 新增. 电离辐射警告标志; 2个; 0.1; 新增. 其他; 监测仪器及警示装置; 便携式γ和X射线剂量测量仪; 1台; 2.5; 新增. 便携式中子辐射监测仪; 1台; 3.5; 新增. 个人剂量计2个（每人2个）; 4个; 0.7; 新增. 个人剂量报警仪; 2台; 1.0; 新增. 制度; 规章制度上墙; /; 0.5; 新增. 人员培训; 辐射工作人员上岗培训及再培训; /; 1.0; 新增. 合计; 24.2; /. 注：因RFQ为脉冲加速器，便携式X辐射监测仪和便携式中子辐射监测仪应采用累积式监测仪器。

# 表11 环境影响分析

建设阶段对环境的影响 本项目屏蔽体采用不锈钢屏蔽房，施工时间很短。施工期间可能产生的污染物主要为施工废水、施工机械噪声、建筑垃圾以及民工生活污水和民工生活垃圾；装修施工期间的污染物主要包括废气、噪声及废弃的装修材料等。在建设单位的严格监督下，施工方遵守文明施工、合理施工的原则，做到各项环保措施，对环境影响较小，施工结束后，项目施工期环境影响将随之消除。 同时由于射线装置的调试在已修筑好的不锈钢屏蔽房内进行，经过屏蔽和距离衰减后对环境的影响是可接受的，对周围环境影响较小。

运行阶段对环境的影响 一、辐射环境影响分析 1、运行工况及屏蔽情况 RFQ加速器属于Ⅱ类射线装置，为脉冲工作模式，加速粒子最大能量为2.25MeV、峰值流强为10mA，占空比为1%，年有效出束时间为5.66小时。 本项目拟在加速器四周及顶部安装10mm厚的不锈钢屏蔽房，图11-1给出了屏蔽罩布置的示意图。此屏蔽方案下，打靶产生的次级光子直射到实验室外要经过2层屏蔽：第一层，真空靶室壳体（不锈钢材质，厚0.8cm）；第二层，10mm厚不锈钢屏蔽罩。 2、辐射影响分析 （1）预测公式及参数取值 由表9-5可知，次级中子产额远远小于次级光子产额，且能量较小。查阅《辐射防护导论》表5.6可知，0.1MeV中子对应的剂量转换系数为57.87PSv·cm2。对比表11-2可知，8MeV光子所致剂量转换系数19.92PSv·cm2，两者相当。因此，本次评价主要计算光子所致剂量。屏蔽计算采用半经验公式法，其公式如下： 式中：H--关注点处的剂量，μSv/h； Y--为每质子次级光子产额； R--源点到关注点的距离，cm； Umi--屏蔽材料i的光子质量吸收系数，cm2/g； ρi--为屏蔽材料i的密度，g/cm3； ti--为光子在屏蔽材料i中穿过的距离，cm； DF--光子通量到剂量的转换系数，pSv·cm2； I--为质子流强，mA。 为了方便计算，不考虑次级光子的斜射效应，其在各屏蔽体中穿过的距离近似为各屏蔽体的厚度。表11-1给出了铁的密度及其对8MeV光子的质量吸收系数（数据来源于美国NIST），表11-2给出了光子通量到剂量的转换系数DF（数据来源于ITER数据库），对于本项目DF选择8MeV对应的数据；屏蔽材料的光子质量吸收系数和密度见表11-3。 表11-1 铁的密度及其对8MeV光子的质量吸收系数 材料; 密度ρ（g/cm3）; 质量吸收系数um（cm2/g）. 铁; 7.8; 0.03. 表11-2 光子通量到剂量的转换系数 光子能量 (MeV); DF (pSv·cm2); 光子能量(MeV); DF (pSv·cm2). 0.01; 0.0485; 0.3; 1.5083. 0.02; 0.2050; 0.4; 1.9958. 0.03; 0.2999; 0.5; 2.4657. 0.04; 0.3381; 0.6; 2.9082. 0.05; 0.3572; 0.8; 3.7269. 0.06; 0.3780; 1.0; 4.4834. 0.07; 0.4066; 2.0; 7.4896. 0.08; 0.4399; 4.0; 12.0153. 0.10; 0.5172; 6.0; 15.9873. 0.15; 0.7523; 8.0; 19.9191. 0.20; 1.0041; 10.0; 23.7600. 表11-3 不同屏蔽材料的密度和光子质量吸收系数表 材料名称; 密度（g/cm3）; 光子质量吸收系数（cm2/g）. Fe; 7.8; 0.03. 混凝土; 2.3; 0.025. 图11-1 预测点位示意图 （2）预测结果 ①屏蔽体外剂量率 根据上述公式计算，不同点位处剂量率见下表。 表11-4 预测点位处剂量率 预测点编号; Y（每质子次级光子产额）; 质子 流强 (mA); 光子通量到剂量的转换系数（pSv·cm2）; R，cm; 屏蔽体厚度（cm）; 预测点处剂量率（μSv/h）; 备注. 混凝土; 铁. 1; 1.06E-08; 0.1; 19.9; 140; 0; 1.8; 1.27; 控制区内. 2; 1.06E-08; 0.1; 19.9; 140; 0; 1.8; 1.27. 3; 1.06E-08; 0.1; 19.9; 140; 0; 1.8; 1.27. 4; 1.06E-08; 0.1; 19.9; 600; 0; 1.8; 6.89E-02. 5; 1.06E-08; 0.1; 19.9; 350; 12; 1.8; 1.02E-01; 控制区外. 6; 1.06E-08; 0.1; 19.9; 510; 0; 1.8; 9.53E-02. 7; 1.06E-08; 0.1; 19.9; 1000; 0; 1.8; 2.48E-02. 8; 1.06E-08; 0.1; 19.9; 4300; 0; 1.8; 1.34E-03. 9; 1.06E-08; 0.1; 19.9; 7300; 0; 1.8; 4.65E-04. 10; 1.06E-08; 0.1; 19.9; 5000; 0; 1.8; 9.92E-04. 由表11-4可知，采用10mm不锈钢屏蔽房后，控制区外剂量率最大值为1.02E-01μSv/h，最大值出现在二楼会议室，低于规定要求的“辐照装置外人员可达区域屏蔽体外表面30cm处及以外区域周围剂量当量率不能超过2.5μSv/h”。 ②辐射剂量分析 不同点位处辐射工作人员和公众辐射剂量预测结果见下表 表11-5 辐射工作人员和公众辐射剂量预测结果 位置; 受照类型; 照射时间（h/a）; 居留因子; 剂量率 （μSv/h; 受照剂量 （mSv/a）. 114控制室; 职业照射; 566; 1; 2.48E-02; 1.40E-02. 113实验室; 公众照射; 566; 1; 9.53E-02; 5.40E-02. 室外过道; 公众照射; 566; 1/20; 1.34E-03; 3.81E-05. 楼上会议室; 公众照射; 566; 1/8; 1.02E-01; 7.25E-03. 注：因本项目辐射工作人员也会在113控制室进行工作，因此职业照射剂量取1.40E-02+5.39E-02= 6.80E-02mSv/a。 由表11-5可知，项目投运后所致工作人员剂量最大值为6.80E-02mSv/a，低于《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》中规定的工作人员（职业人员身体20mSv/a）和本报告执行的剂量约束值（职业人员身体5mSv/a）；公众最大受照剂量为5.40E-02mSv/a，满足低于《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》中规定的工作人员剂量限值（1mSv/a）和本报告执行的剂量约束值（0.1mSv/a）。 二、非放环境影响分析 1、地表水环境影响分析 项目生活污水排放量为0.16m3/d（40m3/a），经厂区化粪池预处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准后排入市政污水管网，再经城镇污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）中一级A标准后排放，对地表水水环境影响轻微。 2、声环境影响分析 项目仅昼间运行，噪声源为水冷机组外机和真空泵等，噪声源强最大值为70dB(A)，距最近场界为80m。经预测，采取建筑隔声和减震措施后可降噪10dB，再经距离衰减厂界噪声最大贡献值约为21.9dB(A)，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准（昼间60 dB(A)）。 3、固废影响分析 非放固体废物主要是工作人员产生的生活垃圾。项目定员2人，年工作时间为250天，按每人每天产生生活垃圾0.5kg计算，项目建成营运后生活垃圾产生量为0.25t/a。生活垃圾集中收集后由环卫部门清运处理。

事故影响分析 一、事故分级 根据《放射源同位素与射线装置安全和防护条例》（国务院令第449 号）第四十条：根据辐射事故的性质、严重程度、可控性和影响范围等因素，从重到轻将辐射事故分为特别重大辐射事故、重大辐射事故、较大辐射事故和一般辐射事故四个等级，详见表11-6。 表11-6 辐射事故等级划分表 事故等级; 事故情形. 特别重大辐射事故; Ⅰ类、Ⅱ类放射源丢失、被盗、失控造成大范围严重辐射污染后果，或者放射性同位素和射线装置失控导致3人以上（含3人）急性死亡. 重大辐射事故; Ⅰ类、Ⅱ类放射源丢失、被盗、失控，或者放射性同位素和射线装置失控导致2人以下（含2人）急性死亡或者10人以上（含10人）急性重度放射病、局部器官残疾. 较大辐射事故; Ⅲ类放射源丢失、被盗、失控，或者放射性同位素和射线装置失控导致9人以下（含9人）急性重度放射病、局部器官残疾. 一般辐射事故; Ⅳ类、Ⅴ类放射源丢失、被盗、失控，或放射性同位素和射线装置失控导致人员受到超过年剂量限值的照射. 根据《实用辐射安全手册》（第二版）（丛慧玲，北京：原子能出版社）急性放射病的发生率以及急性放射病的死亡率与辐射剂量的关系（表11-7）： 表11-7 急性放射病的发生率、死亡率与辐射剂量的关系 辐射剂量/Gy; 急性放射病发生率/%; 辐射剂量/Gy; 死亡率/%. 0.70; 1; 2.00; 1. 0.90; 10; 2.50; 10. 1.00; 20; 2.80; 20. 1.05; 30; 3.00; 30. 1.10; 40; 3.20; 40. 1.20; 50; 3.50; 50. 1.25; 60; 3.60; 60. 1.35; 70; 3.75; 70. 1.40; 80; 4.00; 80. 1.60; 90; 4.50; 90. 2.00; 99; 5.50; 99. 二、风险识别 根据其工作原理分析，可能发生的事故工况主要有以下几种情况： （1）装置在运行时，人员误入或滞留在不锈钢房内而造成误照射； （2）辐射工作人员或公众还未全部撤离不锈钢房，操作人员启动设备，造成滞留人员的误照射； （3）安全联锁装置发生故障，加速器工作时无关人员打开不锈钢房并误入，造成有人员被误照射； （4）装置在检修、维护等过程中，检修、维护人员误操作，造成有关人员误照射。 三、事故情况下的环境影响分析 假定在事故情况下，人员误入不锈钢屏蔽房并距离真空靶室0.3m并停留1小时，γ射线经靶腔外壳屏蔽后照射到人员。经计算，误入人员受照剂量为71.6μSv，低于公众年剂量限值1mSv。因此，该事故工况不构成辐射事故。

# 表12 辐射安全管理

辐射安全与环境保护管理机构的设置 根据国家环境保护部第18号令《放射性同位素与射线装置安全和防护管理办法》规定要求：建设单位需设有专门的辐射安全与环境保护管理机构，或至少有1名具有本科以上学历的技术人员专职负责辐射安全与环境保护管理工作。 （1）核工业西南物理研究院成立有“放射性同位素与射线装置安全管理领导小组”（核西物安发﹝2021﹞18号），其职责包括： ①严格遵守和执行国家及四川省的辐射安全与环境保护的法律、法规，落实安全措施，不断提高职工的劳动保护和安全防护意识； ②接受上级及属地化主管部门的管理和检查；负责及时向上级和属地有关部门报告单位发生的辐射事故和事件； ③组织制定单位辐射应急预案。应急期间充分调动人力、物力资源，实施统一指挥，统一行动，最大限度减少辐射危害； ④制定辐射防护与安全有关制度，制定岗位责任制、安全操作规程，并落实实施； ⑤督促辐射工作场所及辐射工作人员个人剂量定期监测等工作，督促辐射工作人员定期参加辐射防护培训及参加职业健康体检，切实保障辐射工作人员及公众的辐射安全； ⑥定期组织安全检查，发现重大安全隐患及时采取有效措施，防止事故发生。发现安全隐患要提出处理意见，落实整改措施。 （2）辐射安全防护领导小组的分工是： ①组长全面负责小组工作，现场指挥工作。 ②组员具体负责小组工作，管理全单位辐射安全知识宣传工作、管理辐射工作人员的健康工作、辐射事故应急处理期间的后勤保障工作、负责对辐射操作人员和维修人员的日常核培训工作。 （3）放射性同位素与射线装置安全管理领导小组下设管理办公室，设在院安全质量处。 领导小组及办公室人员设置如下： 表12-1 辐射安全防护领导小组人员设置表 职务; 人员. 组长; 刘仲华. 组员; 周俊，苏斌，李永革. 办公室主任; 周俊. 办公室成员; 董建勇，李继宏，蒋来，张远清，李波，温左蔚，练友运，刘世宇.

辐射安全管理规章制度 一、规章制度 根据《环保部辐射安全与防护监督检查技术程序》和《四川省核技术利用辐射安全与防护监督检查大纲》（川环函﹝2016﹞1400号）的相关要求中的相关规定，核工业西南物理研究院相关管理制度落实情况如下： 表12-1 主要规章制度建立对照分析表 序号; 四川省核技术利用辐射安全监督检查大纲（2016）要求的主要规章制度; 规章制度 建设情况; 环评要求. 1; 辐射安全与环境保护管理机构文件; 已制定; 需明确机构职责、组长和成员职责. 2; 辐射安全管理规定（综合性文件）; 已制定. 3; 辐射工作设备操作规程; 已制定; 需说明RFQ加速器操作规程. 4; 辐射安全和防护设施维护维修制度; 已制定. 5; 辐射工作人员岗位职责; 已制定. 6; 放射源与射线装置台账管理制度; 已制定. 7; 辐射工作场所和环境辐射水平监测方案; 已制定. 8; 监测仪表使用与校验管理制度; 已制定. 9; 辐射工作人员培训制度（或培训计划）; 已制定. 10; 辐射工作人员个人剂量管理制度; 已制定. 11; 辐射事故应急预案; 已制定. 建设单位应认真组织学习《核安全文化宣贯推进专项行动教材――核安全文化培训手册》（国家核安全局二零一四年十一月），重视并加强核安全文化建设。 在制定规章制度时，需注意以下问题： （1）《辐射监测方案》中应包含：应委托有资质的单位对辐射工作场所的剂量进行监测，监测周期为1次/年；定期对辐射工作场所进行自行监测，随时掌握辐射工作场所剂量变化情况，发现问题及时维护、整改。 （2）《辐射工作人员个人剂量管理制度》中应包含：对于每季度检测数值超过1.25mSv的，要进一步开展调查，查明原因，撰写调查报告并由当事人在调查报告上签字确认；当全年个人剂量超过5mSv时，建设单位需进行原因调查，并最终形成正式调查报告，经本人签字确认后，上报发证机关。 （3）《辐射工作人员培训制度》中应包括：自觉参加生态环境部网上免费学习考核平台（http:/fushe.mee.gov.cn）中辐射安全与防护专业知识的学习，考核通过后方能上岗。 需要上墙的规章制度：《辐射工作场所安全管理要求》、《辐射工作人员岗位职责》《辐射工作设备操作规程》和《辐射事故应急响应程序》应悬挂于辐射工作场所。上墙制度的内容应体现现场操作性和实用性，字体醒目，尺寸大小应不小于400mm×600mm。另外，建设单位已根据规章制度内容认真组织实施，并根据国家发布新的相关法规内容，结合单位实际及时对各项规章制度补充修改，使之更能符合实际需要。 二、辐射工作岗位人员配置和能力分析 劳动定员：本项目配置2名辐射工作人员，不从事其它辐射工作岗位，不存在剂量叠加的问题。 建设单位应当确保RFQ加速器操作时至少有2名操作人员同时在场，个人剂量计应编号定人配戴，定期送交有资质的检测部门进行测量，并建立个人剂量档案，完善个人剂量监测及健康档案管理制度。辐射工作人员需熟悉专业技术，使之能胜任探伤实践，而且对安全防护与相关法规知识也需作相应了解，实际操作中须按安全操作规程行事，自觉遵守规章制度，努力做好各项辐射安全工作。从事探伤检测的辐射工作人员应严格按照生态环境部2019年第57号公告的要求，自觉参加生态环境部网上免费学习考核平台（http:/fushe.mee.gov.cn）中辐射安全与防护专业知识的学习，考核通过后方能上岗。 三、个人剂量管理 - 建设单位为每名辐射工作人员配置有个人剂量计，要求工作期间必须佩带个人剂量计。另外，按每季度1次（一年4次）的频率安排辐射工作人员进行个人剂量检测，并建立了辐射工作人员个人剂量档案，将检测结果记录到个人剂量档案中。 - 按照《四川省环境保护厅关于进一步加强辐射工作人员个人剂量管理的通知》（川环办发〔2010〕49号）文要求公司应做好以下工作：①应当安排专人负责个人剂量监测管理，建立辐射工作人员个人剂量档案。内容应当包括个人基本信息、工作岗位、剂量监测结果等材料；②个人剂量档案应当保存终身；③对于某一季度个人剂量检测数据超过1.25mSv的辐射工作人员，要进一步开展调查，查明原因，撰写调查报告并由当事人在情况调查报告上签字确认。对于年度内个人剂量检测数据累计超过5mSv的，要开展调查，撰写调查报告，并要求采取暂停开展放射性工作等进一步干预手段，同时上报辐射安全许可证发证机关；④在每年的1月31日前上报的辐射安全和防护状况评估报告中，应包含辐射工作人员剂量监测数据及安全评估的内容。 四、台账管理 - 建设单位应建立有射线装置台帐制度，记载射线装置的名称、型号、射线种类、用途、来源和去向等事项，确定台帐的管理人员和职责，建立台帐的交接制度。 五、档案管理 - 根据《四川省核技术利用辐射安全与防护监督检查大纲》（川环函﹝2016﹞1400号），建设单位执行档案分类管理制度，按以下八个大类分类：“制度文件”、“环评资料”、“许可证资料”、“射线装置台账”、“监测和检查纪录”、“个人剂量档案”、“培训档案”和“辐射应急资料”。 六、监测和年度评估 建设单位建立有年度辐射安全评估制度，并根据《四川省核技术利用单位放射性同位素与射线装置安全和防护状况年度评估报告格式》的要求进行年度评估报告的编写和上报。 七、辐射事故应急管理 建设单位制定了辐射事故预防措施及应急处理预案，包括应急机构的设置与职责、应急响应程序、紧急响应措施、条件保障。 八、核技术利用辐射安全申报系统要求 根据环保部信息化管理要求，辐射工作单位办理辐射安全许可证审批环保手续时需在全国核技术利用辐射安全申报系统（以下简称“申报系统”）进行网上申报（申报系统网址：http://rr.mee.gov.cn），凡是不进行网上申报的，纸质材料一律不予受理。 用户可在该申报系统中办理如下事项： （1）许可证相关申请：许可证申请（及重新申请）、延续、变更、注销； （2）放射源相关申请：转让、异地使用、进口、出口； （3）非密封放射性物质相关申请：转让、异地使用、进口、出口； （4）射线装置相关申请：转让、异地使用、进口、出口 辐射工作单位网上申请提交成功后，应通过网上在线打印业务表单，并盖章确认，再按相关程序提交到环保部门办理。 九、射线装置使用能力综合评价 根据《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》（2019年3月2日）、《放射性同位素与射线装置安全和防护管理办法》（环境保护部第18号令）、《放射性同位素与射线装置安全许可管理办法》（环境保护部第3号令）等文件中关于使用射线装置单位条件的相关规定，具体情况如下表12-2。 表12-2 建设单位辐射安全管理基本要求汇总对照分析表 序号; 放射性同位素与射线装置安全许可管理办法; 实际情况; 环评要求. 1; 从事生产、销售、使用放射性同位素与射线装置的单位，应持有有效的辐射安全许可证。; 持有辐射安全许可证（国辐环证﹝00472﹞），许可种类和范围：使用Ⅱ类、Ⅲ类射线装置，使用Ⅴ类放射源；有效期至2023年6月30日。; 辐射安全许可证需对本次涉及的辐射工作内容进行更新。. 2; 使用Ⅰ类、Ⅱ类射线装置的，应当设有专门的辐射安全与环境保护管理机构,或者至少有1名具有本科以上学历的技术人员专职负责辐射安全与环境保护管理工作；; 机构已设置; 满足要求. 3; 从事辐射工作人员必须通过辐射安全和防护专业知识及相关法律法规的培训和考核。; 本项目辐射工作人员均已参加培训，考核合格。; 满足要求. 4; 放射性同位素与射线装置使用场所有防止误操作、防止工作人员和公众受到意外照射的安全措施。; 已配置门机联锁、门灯联锁、电离辐射警告标志等辐射安全措施。; 满足要求. 5; 配备与辐射类型和辐射水平相适应的防护用品和监测仪器，包括个人剂量测量报警、辐射监测等仪器。; 已配置个人剂量测量报警、辐射监测等仪器。; 定期检查辐射安全措施。. 6; 有健全的操作规程、岗位职责、辐射防护和安全保卫制度、设备检修维护制度、放射性同位素使用登记制度、人员培训计划、监测方案等。; 已制定; 满足要求. 7; 有完善的辐射事故应急措施。; 已制定. 建设单位按照评价要求，已补充、完善、更新相应管理制度，并对辐射防护设施定期检查维护，具有对RFQ加速器（Ⅱ类射线装置）的使用和管理能力。

辐射监测 根据《四川省辐射污染防治条例》“使用射线装置的单位应当建立辐射监测制度，组织对从业人员个人辐射剂量、工作场所及周围环境进行监测，并建立相应档案”为了保证本项目运行过程的安全，为控制和评价辐射危害，设置了相应的辐射剂量监测手段，使工作人员和公众所受照射尽可能低。根据《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）、《环境γ辐射剂量率测量技术规范》（HJ1157-2021）和《辐射环境监测技术规范》（HJ61-2021）中的相关规定，本项目个人辐射剂量、工作场所及周围环境监测要求如下： 一、个人剂量监测 个人监测主要是利用个人剂量计进行外照射个人累积剂量监测，每名辐射工作人员需佩戴个人剂量片，监测周期为1次/季（每季度将个人剂量片送往有资质的检测机构进行检测）。此外，还应按以下要求实施： （1）按照《放射性同位素与射线装置安全和防护管理办法》（环保部令第18号）要求，公司应做好以下工作： ①按照法律、行政法规以及国家环境保护标准，发现个人剂量检测结果异常的，应当立即核实和调查，并由当事人签字确认，同时将有关情况及时报告辐射安全许可证发证机关。 ②单位应安排专人负责个人剂量检测管理，建立辐射工作人员个人剂量档案。个人剂量档案应当包括个人基本信息，工作岗位，剂量检测结果等材料。 ③辐射工作人员有权查阅和复制本人的个人剂量档案。辐射工作人员调换单位的，原用人单位应当向新用人单位提供个人剂量档案的复印件。 （2）按照《四川省环境保护厅关于进一步加强辐射工作人员个人剂量管理的通知》（川环办发〔2010〕49号）文要求，单位在每年的1月31日前向《辐射安全许可证》发证机关送报本单位射线装置安全和防护状况年度评估报告，并在该报告中增加各辐射工作人员剂量检测数据及安全评估的内容。 （3）单位应每一季度将个人剂量计送交有资质的部门进行检测。当单个季度个人剂量超过 1.25mSv 时，建设单位要对该辐射工作人员进行干预，要进一步调查明确原因，并由当事人在情况调查报告上签字确认；当全年个人剂量超过 5mSv 时，建设单位需进行原因调查，并最终形成正式调查报告，经本人签字确认后，上报发证机关。检测报告及有关调查报告应存档备查。 （4）个人剂量检测报告（连续四个季度）应当连同年度监测报告一起作为《安全和防护状况年度评估报告》的重要组成内容一并提交给发证机关。 （5）辐射工作人员个人剂量档案内容应当包括个人基本信息、工作岗位、剂量监测结果等材料。根据《职业性外照射个人监测规范》（GBZ128-2019）中职业照射个人剂量档案终生保存，单位应当将个人剂量档案终生保存。 二、工作场所年度监测 年度监测：委托有资质的单位对辐射工作场所的剂量进行监测，监测周期为1次/年；年度测报告应作为《安全和防护状况年度评估报告》的重要组成内容一并提交给发证机关。 日常自我监测：定期自行开展辐射监测（也可委托有资质的单位进行自行监测），制定各工作场所的定期监测制度，监测数据应存档备案。 （1）监测内容：X-γ空气吸收剂量率和中子剂量率。 （2）监测布点及数据管理：监测布点应参考环评提出的监测计划（表12-3）。监测数据应记录完善，并将数据实时汇总，建立好监测数据台账以便核查。 表12-3 工作场所监测计划建议 项目; 监测项目; 监测内容; 监测点位. RFQ加速器; X-γ空气吸收剂 量率和中子剂量率; 委托有资质的单位监测，周期为1次/年；自行开展辐射监测; 115实验室四周和楼顶会议室. 注：因RFQ为脉冲加速器，自行监测和委托监测均应采用累积式监测仪器。 （3）监测范围：控制区和监督区域及周围环境 （4）监测质量保证 ①制定监测仪表使用、校验管理制度，并利用监测部门的监测数据与本单位监测仪器的监测数据进行比对，建立监测仪器比对档案；也可到有资质的单位对监测仪器进行校核； ②采用的国家颁布的标准方法或推荐方法，其中自我监测可参照有资质的监测机构出具的监测报告中的方法； ③制定辐射环境监测管理制度和方案。 此外，建设单位需定期和不定期对辐射工作场所进行监测，随时掌握辐射工作场所剂量变化情况，发现问题及时维护、整改。做好监测数据的审核，制定相应的报送程序，监测数据及报送情况存档备查。

辐射事故应急 辐射事故应急预案的主要内容应包括：应急组织结构，应急职责分工，辐射事故应急处置（最大可信事故场景，应急报告，应急措施和步骤，应急联络电话），应急保障措施，应急演练计划。 （1）事故报告程序 一旦发生辐射事故，辐射工作人员立即停机，根据《关于建立放射性同位素与射线装置辐射事故分级处理和报告制度的通知》在事故发生后2小时内填写《辐射事故初始报告表》，向市、省生态环境部门和公安部门报告，四川省生态环境厅白天值班电话。造成或可能造成人员超剂量照射的，还应同时向当地卫健行政部门报告。 （2）辐射事故应急措施 事故发生后，除了上述工作外，还应进行以下几项工作： ①确定现场辐射强度及影响范围，划出禁入控制范围，防止外照射的危害。 ②根据现场辐射强度，确定工作人员在现场处置的工作时间。 ③现场处置任务的工作人员应佩带防护用具及个人剂量计。 ④应尽可能记录现场有关情况，对工作人员可能受到的事故照射剂量，可针对事故实际情况进行评估，并对工作人员进行健康检查和跟踪，按照国家有关放射卫生防护标准和规范以及相关程序，评估事故对工作人员健康的影响。 ⑤事故处理后必须组织有关人员进行讨论，分析事故发生的原因，从中吸取经验和教训，必须采取措施防止类似事故再次发生。 以上各种事故的防范与对策措施，可减少或避免放射性事故的发生率，从而保证项目的正常运营，也保障了工作人员、公众的健康与安全。 建设单位应当根据以上要求，同时结合本项目实际情况来制定应急预案相关内容，在今后预案的实施过程中，应根据国家发布新的相关法规内容，结合单位实际及时对预案进行补充修改，使之更能符合实际需要。

# 表13 结论与建议

结论 1、项目概况 项目名称：新增科研用低能粒子加速器应用项目 建设单位：核工业西南物理研究院 建设地点：成都市双流区黄荆路5号核聚变工程技术研发实验楼一层115实验室 建设性质：新建 投资金额：1000万元 建设内容及规模：核工业西南物理研究院拟在成都市双流区黄荆路5号核聚变工程技术研发实验楼一层115实验室自建并使用1台RFQ加速器，产生0.75MeV质子或2.25MeV氦离子辐照样品以开展杂质输运沉积与壁表面成分演变的定量分析研究。辐照样品的材料成分包括氢（1H）、碳（13C）、单晶钨（182W、183W、184W、186W）、高纯铬（52Cr、53Cr、54Cr）、高纯钒（51V）和钒合金（51V、46Ti、47Ti、48Ti、49Ti、50Ti）。RFQ加速器属于Ⅱ类射线装置，为脉冲工作模式，加速质子最大能量为0.75MeV、加速氦离子最大能量为2.25MeV，峰值流强为10mA，占空比为1%，年有效出束时间为5.66小时。 115实验室位于核聚变工程技术研发实验楼一层东北侧，面积180m2，现有墙体结构为玻璃或加气混凝土、顶板为15cm混凝土，已安装有1台直线等离子体装置（非射线装置）。为降低项目运行期间的电离辐射影响，拟针对RFQ加速器设置1套长6.835m×宽2.2m×高2.6m不锈钢屏蔽房，屏蔽房四周侧墙和顶板均采用10mm厚不锈钢；屏蔽门采用宽0.9m×高2.0m钢门，厚度10mm。 2、产业政策符合性分析 本项目系粒子加速器在科研领域内的运用。根据国家改革和发展委员会第29号令《产业结构调整指导目录（2019）》，本项目属鼓励类第六项“核能”第6条“同位素、加速器及辐照应用技术开发”，符合国家现行产业发展政策 3、选址合理性分析 项目拟建RFQ加速器位于核聚变工程技术研发实验楼一层东北角，所在区域相对独立。项目使用的钢屏蔽房对实验期间产生的γ射线和中子进行屏蔽，经屏蔽后对辐射工作人员和公众的照射剂量满足《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）中的剂量限值要求并满足报告表确定的剂量管理约束值的要求。从辐射安全防护角度分析，本项目选址合理。 4、工程所在地区环境质量现状 项目拟建场址周围环境X-γ辐射剂量率监测值为69.6~92.2nSv/h，经修正后环境γ辐射空气吸收剂量率为56.3~74.5nGy/h，与四川省生态环境厅《2020年四川省生态环境状况公报》中全省环境电离辐射水平（≤130nGy/h）基本一致，属于当地正常天然本底辐射水平。 项目区域中子剂量率低于仪器检测下限，属正常环境本底水平。 5、环境影响评价结论 经模式预测，在正常工况下，项目所致工作人员剂量最大值为6.80E-02mSv/a，低于《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》中规定的工作人员（职业人员身体20mSv/a）和本报告执行的剂量约束值（职业人员身体5mSv/a）；公众最大受照剂量为5.40E-02mSv/a，满足低于《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》中规定的工作人员剂量限值（1mSv/a）和本报告执行的剂量约束值（0.1mSv/a）。 6、事故风险与防范 项目建成投运后，应认真贯彻实施辐射事故应急预案和安全规章制度，以减少和避免发生辐射事故与突发事件。 7、辐射安全管理的综合能力 建设单位辐射安全管理机构健全，有领导分管，人员落实，责任明确，辐射工作人员配置合理，考试（核）合格；设计的辐射防护设施可满足防护实际需要。建设单位按照评价要求，补充、完善、更新相应管理制度，并对辐射防护设施定期检查维护的前提下，具有对RFQ加速器的使用和管理能力。 8、项目环保可行性结论 本项目符合国家产业政策，项目选址及平面布置合理，采取辐射防护措施技术可行，措施有效。在严格执行辐射防护的有关规定，辐射工作人员和公众照射剂量满足国家规定的年有效剂量限值和本评价采用的剂量约束值。评价认为，本项目在成都市双流区黄荆路5号核聚变工程技术研发实验楼一层115实验室建设，从环境保护和辐射防护角度分析是可行的。

建议和承诺 1、要求 （1）认真学习贯彻国家相关的环保法律、法规，不断提高遵守法律的自觉性和安全文化素养，切实做好各项环保工作。 （2）项目建成投运后定期开展场所和环境的辐射监测，据此对所用的射线装置的安全和防护状况进行年度评估，编写辐射安全和防护状况年度自查评估报告，并于每年1月31日前将评估报告上传至全国核技术利用辐射安全申报系统（网址：http://rr.mee.gov.cn），评估报告包括：①辐射安全和防护设施的运行与维护情况；②辐射安全和防护制度及措施的制定与落实情况；③辐射工作人员变动及接受辐射安全和防护知识教育培训情况；④场所辐射环境监测报告和个人剂量监测情况监测数据；⑤辐射事故及应急响应情况；⑥存在的安全隐患及其整改情况；⑦其他有关法律、法规规定的落实情况。 （3）建设单位在对辐射安全许可证进行增项之前，注册并登录全国核技术利用辐射安全申报系统（网址：http：//rr.mee.gov.cn），对建设单位所用射线装置的相关信息进行填写。 2、项目竣工验收检查内容 本项目建成后，应严格按照环境保护部“关于发布《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的公告”（国环规环评〔2017〕4号）文件要求，开展竣工环境保护验收工作。 建设单位-核工业西南物理研究院是本项目竣工环境保护验收的责任主体，应当按照相关文件规定的程序和标准，组织对配套建设的环境保护设施和辐射防护措施进行验收，编制验收报告，公开相关信息，接受社会监督，确保建设项目需要配套建设的环境保护设施与主体工程同时投产或者使用，并对验收内容、结论和所公开信息的真实性、准确性和完整性负责，不得在验收过程中弄虚作假。 建设单位应在项目竣工后3个月内组织竣工环保验收，委托有资质单位进行现场监测，并编制竣工验收监测报告。验收监测应当在确保主体工程调试工况稳定、辐射防护措施安全到位的情况下进行，并如实记录监测时的实际工况。验收监测报告编制完成后，建设单位应当根据验收监测报告结论，逐一检查是否存在不合格的情形，提出验收意见。存在问题的，建设单位应当进行整改，整改完成后方可提出验收意见。建设项目配套建设的环境保护设施和辐射防护措施经验收合格后，其主体工程方可投入生产或者使用；未经验收或者验收不合格的，不得投入生产或者使用。 “全国建设项目竣工环境保护验收信息平台”已于2017年12月1日上线试运行，网址为http：//47.94.79.251。建设单位可以登陆环境保护部网站查询建设项目竣工环境保护验收相关技术规范（kjs.mpe.gov.cn/hjbhbz/bzwb/other），并在项目建成后，及时开展竣工环境保护验收工作。